# 隧道式臂筒血压计参数要求

1.测量原理：示波法。

- 测量方式：升压型测量，舒适型检测方式，在压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，无需加压到峰值再降压检测。

- 加压：压力泵自动加压方式；减压：线性电磁控制阀自动减压系统。

- 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

- 肘部位置传感器：有，能准确定位肱动脉，提高测量精度。

- 臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度。

- 测量部位：左、右臂均可测量，右侧另设置开关键，方便左臂检测时自助开始。

- 显示屏：LED显示屏

- 规格：隧道式

- 输出值：收缩压、舒张压、脉搏。

- 血压测量范围：0～290mmHg。

- 脉搏数测量范围：40～180bpm。

- 语音：可开关语音；语音提示，可调节语音大小。

- 袖带：采用抗菌材料，袖套可拆卸清洗。

- 标准配置：台式主机（医用）、数据线、热敏打印机，可自动切纸。

- 精确度：血压±3mmHg，脉搏：±2%。

- 通讯功能：可连接电脑（选择RS232）。

- 存储：可存储不少于100组测量数据。

- 压力单位：mmHg 和Kpa两种单位切换显示。

- 适用臂围：17-42cm。

- 安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。

- 打印机：热敏式打印机，自动切纸系统。

- 身姿双重检测功能：机身设置红外线感应功能检测坐姿准确，肘部按键检测功能检测胳膊放置准确，确保身体坐姿到位与肘垫摆放正确才能开始测量，避免因身体坐姿和胳膊放置位置不当导致测量偏差。