双道微量注射泵性能参数

产品型号：双道微量注射泵

1、可兼容注射器规格：10 ml、20ml、50ml

2、注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

3、快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)

399.9ml/h (20ml 注射器)

300.0ml/h (10ml 注射器)

注射过程中快速推注，有快速推进保险键。

4、累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5、精度：    +/-2%

6、电源：    AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时。

7、报警功能：残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错误报警、遗忘操作报警。

8、自动识别注射器规格。

9、可兼容市面上大部分品牌注射器，校准我院品牌注射器：中国双鸽、浙江康康。

10、阻塞后针筒内压力自动释放。

11、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

12、重量：不超过3.5KG。

13、三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

中（C）500mmHg+/- 100mmHg

高（H）800mmHg+/- 200mmHg

14、KVO速率：0.5ml/hr。

15、注射完毕KVO速率保持静脉口通路。

16、IP等级：IP×4（防溅水）。

17、符合YY0709、YY0505国家标准。

18、外形尺寸：（340-350）*（180-190）*（120-130）单位为mm。

19、有固定夹，可固定在输液架上。