## Sheet2
福建省建新医院医疗设备市场调研征询
序号 | 设备名称 | 设备需求
1 | 生物安全柜（配药） | 1、气流系统：下降风速：0.25-0.5m/s（可调） 流入风速：≥0.5m/s（Ⅱ级）； 2、过滤系统： HEPA滤效：≥99.99%@0.3μm（EN1822）； ULPA滤效：≥99.999%@0.12μm（可选）； 活性炭滤器：VOCs吸附（可选） 3、材料结构： 内胆：304不锈钢（无缝焊接）； 台面：陶瓷/不锈钢（耐腐蚀）； 4、智能监控： 实时显示：风速/压差/UV强度； 报警功能：气流异常/过滤器失效； 5、安全装置： 玻璃门联锁（≥8mm钢化玻璃）； 备用电源（断电维持≥30min）； 6、紫外灯自动灭菌系统。
2 | 医用冰箱 | 1、立式：箱内有效容积≥310L,立式单开门，双层玻璃门体；玻璃控制：微电脑控制，数字显示箱内温度，使箱内温度恒定控制在2℃～8℃范围内，调整增量为0.1℃； 2、整机保修≥3年，压缩机3～5年。
3 | 医用冰箱（手术） | 1、有效容积：整体有效容积≥290L，其中冷藏室容积≥190L，冷冻室容积≥100L； 2、温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃，可自行调节； 3、报警系统：必须具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警等； 4、键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5.备用电池确保断电后报警至少24小时； 6、需要宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用。
4 | 医用药品冷藏箱 | 1、有效容积≥600升，立式双开门； 2、设定温度在2～8℃范围调节，微电脑控制，LED数码管显示，实时显示箱内温度，不少于6路传感温度控制（包含上温、下温、化霜、控制、冷凝器、环温等）,控温精度≤0.1℃。保证箱体温度均匀度≤2℃； 3、具备多重故障报警，具有多种报警方式； 4、可通过外采等方式配备冷链监控系统模块，开放接口，对接医院现有系统平台，实现数据共享和数据实时记录报警； 5、采用碳氢（HC)环保制冷剂和制冷系统； 6、钢化玻璃门≥3层；智感除霜，32℃.85%湿度下无凝露； 7.门体具有自关门设计，门体带暗锁，实现双锁功能； 8.搁架≥12层，搁架带标识牌插槽； 9、内设LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制； 10.配备后备电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。
5 | 阅片灯 | 1、观片灯采用LED侧光源技术，色温：10000K以上，寿命≥10万小时； 2、阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%； 3、夹片装置:插片轻松、夹片牢固、取片容易； 4、观片灯要求：叁联； 5、安装方法: 挂壁式； 6、符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。
6 | 内瘘修复仪 | 1、适用于血液净化患者； 2、治疗波长：2-25um远红外线； 3、治疗特定：非热型，治疗面温度≤39℃。
7 | 全身心肺复苏模型 | 1、核心标准：符合 2020 版国际复苏指南的 QCPR（高质量心肺复苏）要求； 2、操作反馈：支持液晶显示 QCPR 数据（按压位置 / 频率 / 力度、胸廓回弹、通气充盈度、胃胀气提示等）； 3、解剖与模拟： 精准人体解剖标志，气道需正确操作（头后仰 / 压额抬下颌）才可打开 声效提示通气状态（充足/不足/过量），可模拟颈动脉搏动、胸部起伏； 4、按压模拟：配备至少3种可更换弹簧，模拟瘦小（25kg 力度）、标准（40kg）、肥胖（60kg）病人的胸廓下沉 5cm 要求； 5、模式选择：实时反馈模式、考核（隐藏数据）模式、总结反馈模式 连接与续航：支持无线连接 1-6 个模型的考核报告仪，也可连手机 / 平板的 QCPR 软件； 6、USB-C充电，满电续航≥34小时（0-90% 充电≤3小时），电池寿命≥700次充电。
8 | AED训练机 | 1、外观与尺寸：与真实AED一致，整机重量≤1.4kg，尺寸≤21.0×29.0×8.0cm； 2、培训功能：≥6 种基本训练场景和≥4种模拟训练模式； 3、真实AED操作界面，支持自动/手动操作模式； 4、辅助功能：智能操作错误反馈，内置教学视频与教材； 5、版本类型(包含但不限于)：分有屏版（直观显示）、非EU版（特定地区适配）。
9 | 恒温箱 | 1、容积：≥150L； 2、温度范围：环境温度﹢10℃～﹢90℃； 3、升温时间：≤40min，环境温度（25℃）→90℃； 4、温度波动：≤±0.5（空载）； 5、脚轮：箱体底部应装有脚轮，并有可调式稳固支撑脚； 6、控制系统：加热方式：电加热； 7、安全装置：具有温度过升报警、漏电保护器等安全装置。
10 | 移动式等离子空气消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体； 2、等离子体密度分布≥5.5×1017m-3-5.7×1018m-3； 3.人机共存：可以在有人的情况连续开机； 4、具有杀菌与净化双重功能，除空气中的有害气体，如甲醛，苯等； 5、等离子体发生器使用寿命长≥50000小时； 6、采用直流无刷电机，噪音低≤45dB； 7、可调节等离子强度不低于3挡显示及检测功能，远红外遥控； 8、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味； 9、负离子发生量：≥8.4×107； 10、智能控制具有过滤网累时提示清洗.整机累计时间功能； 11、等离子体发生器故障自动报警并停机保护； 12、具有至少三个以上程控自动开、关机，每天循环运行（也可手动操作）； 13、菌落总数：≤200cfu/m3； 14、循环风量：≥1200m3/h； 15、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃，湿度：≤85%； 16、工作电源：220V 50Hz、输入功率：≤90VA； 17、移动式使用体积：≥120m³。
11 | 壁挂式等离子空气消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体，适用体积≥100m³； 2、循环风量：≥1000m3/h； 3、等离子体密度分布≥4.5×1017m-3-3.1×1018m-3。（提供等离子密度检测报告）； 4、负离子发生量：≥8.0×107； 5、人机共存：可以在有人的情况连续开机； 6、该机具有杀菌与净化双重功能，除空气中的有害气体，如甲醛.苯等； 7、采用直流无刷电机，风量大，噪音低； 8、液晶屏显示、风速5挡可调，远红外遥控； 9、初、中效滤网滤除尘埃.除异臭味； 10、智能控制过滤网累时提示清洗，整机工作累计时间功能； 11、等离子体发生器故障可以自动报警并停机保护； 12、程控设置≥9个时段，自动开、关机，每天循环运行； 13、消毒指标：符合《消毒技术规范》标准，菌落总数：≤200cfu/m3； 14、壁挂式：壳体采用优质冷轧钢板；下进风，上出风，出风方式为机器正面平行出风，避免风吹病人； 15、噪声：≤54dB。
12 | 床单位消毒机 | 1、消毒方式：臭氧消毒（浓度≥300mg/m³）可选：负离子、高温蒸汽（部分机型）； 2、消毒效果杀菌率：≥99.9%（对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等） 杀灭病毒：支持（如H1N1、冠状病毒等，需符合相关标准）； 3、工作周期 ：单次消毒时间：30-60分钟（可调） 解析时间：≤15分钟（臭氧残留≤0.1mg/m³）； 4、电源与功率：额定电压：AC 220V±10% 功率：300-800W ； 5、安全防护：臭氧泄漏检测：≤0.05mg/m³（国标要求），自动断电保护门禁联动（开门即停机）。
13 | 移动式紫外线消毒机 | 1、输入功率(VA)：≤80； 2、紫外线灯管型号：ZW30S19W； 3、紫外线灯管数量(支)：≥2； 4、灯臂长(mm):915±2； 5、灯臂调节角度(︒)：0-180； 6、熔断器规格：FUSES2AX20； 7、镇流器：电感镇流器； 8、万向轮：4*360度塑料轮； 9、防护类型：I类； 10、工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%； 11、紫外线辐射波长：≥253.7nm； 12、主要杀菌因子：紫外线； 13、单支紫外线灯功率：≥30W； 14、紫外线灯管平均寿命：≥1000h； 15、适用面积：≤20m2； 16、消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min.灭菌效果检测数据（提供省级及以上疾控中心或国家认可的第三方检测机构检测报告）。
14 | 臭氧紫外线消毒柜 | 1、消毒柜选用优质不锈钢材料，采用两种消毒手段溶为一体（臭氧、紫外线），共分上下两层，同时消毒时互不干扰； 2、控制方式及功能特点：触摸感应按键，全中文液晶显示，采用工业级微电脑控制器。开门即停，磁控防紫外线泄漏装置； 3、消毒时间1min～99min可调； 4、消毒灯管故障报警装置； 5、容量：40L； 6、层架数量：2层； 7、电源：220V～±22V，50Hz±1Hz； 8、功率：≤250W； 9、紫外线辐照强度：上层≥2200μW/cm2，下层≥1900μW/cm2； 10、紫外线消毒模式下工作60min；对所有载片上的金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽胞的杀灭对数值均＞3.00。
15 | 普通护理病床 | 1、手动式双摇病床； 2、床面尺寸：整床长度2100±50mm，整床宽度950±50mm，床板面离地高度500±10mm；床面宽:850mm±10mm； 3、承重能力：≥200kg； 4、床架：主体：高强度碳钢/铝合金（防锈、抗腐蚀），表面处理：静电喷涂/抗菌涂层； 5、护栏：可升降双侧护栏（防跌落），材质：铝合金扶手磷化电泳表面处理，防夹手设计； 6、体位调节：背部升降：0°～80°±10，腿部升降：0°～30°±10，整体倾斜：头高脚低/头低脚高（±15°）； 7、可定制输液杆锁定装置。
16 | 血透病床 | 1、手动式双摇病床； 2、床面尺寸（长×宽×高）： 标准：2100mm±50mm × 900mm±50mm×500mm±50mm（可定制加长/加宽型）； 3、承重能力：≥200kg（部分重型款可达300kg）； 4、含床垫、餐桌板、床尾固定式置物架； 5、床架：主体：高强度碳钢/铝合金（防锈、抗腐蚀）表面处理：静电喷涂/抗菌涂层 ； 6、床垫：高密度海绵/慢回弹记忆棉（防褥疮）防水、易清洁材质（防渗透血渍或消毒液）； 7、护栏：可升降双侧护栏（高度≥600mm，防跌落）材质：铝合金扶手磷化电泳表面处理，防夹手设计； 8、体位调节 背部升降：0°～80°±10（半卧位、坐位透析）腿部升降：0°～30°±10（减轻下肢水肿）。 7、可定制输液杆锁定装置。
17 | 输液泵 | 1、输液精度（可选）： 基本范围：0.1-1200mL/h； 微量模式：0.1-10mL/h（±2%精度）； 常规模式：10-500mL/h（±3%精度）； 2、压力监测： 监测范围：-100至+800mmHg； 报警阈值：可设高压（600mmHg）/低压（50mmHg）； 3、输注模式（可选）： 基础模式：持续输注/间歇输注； 高级模式：体重模式（μg/kg/min）、TCI模式（靶控输注）梯度； 4、医疗认证：中国：NMPA Class III。
18 | 双道推注泵 | 1、注射通道2通道独立控制； 2、流量范围 0.1-200mL/h（微量/常规双模式）； 3、流量精度±2%（0.1-10mL/h）±3%（10-200mL/h）； 4、可设高压/低压报警； 5、安全系统 三级报警：阻塞（＞700mmHg）、气泡、电池低电量 ； 6、断电可工作>1小时； 7、认证标准：医疗认证中国：NMPA III类。
19 | 可升降平车 | 1、尺寸2000±50mm×宽600±50mm（可定制）； 2、可升降：升降范围500-950mm； 3、整车重量≤65kg（碳钢款）/≤45kg（铝合金款）； 4、体位调节： 背部抬高：0-30°（选配）； 整体倾斜：头高脚低15°（防呛咳设计）； 5、可折叠双侧护栏（高度450mm），承重≥50kg； 6、车轮配置4个Φ150mmPU轮（2万向+2定向），带中央刹车系统； 7、防侧翻结构：四点支撑+低重心设计（倾斜20°不倾倒）； 8、医疗认证中国：YY/T 1639-2019（医用平车标准）。
20 | 治疗车 | 1、外形尺寸 ≥长700mm × 宽450mm × 高850mm ； 2、承重能力≥80kg（动态）/≥120kg（静态）； 3、分层结构： 上层：操作台（防滑边缘设计）； 中层：抽屉（带分隔药格）； 下层：开放式储物层（配医疗废物桶挂钩）。
21 | 抢救车 | 1、重量：空车≤50kg（满载≤100kg）； 2、材质：耐腐蚀ABS/304不锈钢/抗菌涂层钢板； 3、台面：耐腐蚀ABS/防滑钢化玻璃； 4、车轮： 静音PU轮（直径≥100mm）； 4轮配置（2万向+2定向，带双侧踩刹）； 5、推行方式：单/双向扶手（高度可调）。
22 | 送药车 | 1、多层款：高度可达1500mm（带升降台）； 2、层数：2～5层（可抽屉式/开放式设计）； 3、单层承重：≥20kg（抽屉式可达50kg）； 4、整车承重：≥100kg不锈钢304（防锈、易清洁）； 5、ABS塑料/钢制（防腐蚀、耐酒精擦拭）； 6、车轮： - 静音PU轮（直径100～150mm）； - 4轮配置（2万向轮+2定向轮，带刹车）。
23 | 小推车 | 1、承载重量：通常为50-100kg，满足药品、器械等物品运输需求； 2、层数与隔板：2-4层抽屉式或开放式隔板，部分带可拆卸篮筐，方便分类存放； 3、主体材质：不锈钢、铝合金或ABS工程塑料，防腐蚀、易清洁，符合医院消毒要求； 4、储物细节：带锁抽屉（存放贵重药品）、保温层（餐食运输）、输液挂钩等定制功能； 5、附加配件：病历夹、污物袋挂钩、消毒液瓶固定位等，提升使用便利性； 6、轮子规格：静音橡胶轮，直径5-8cm，适应医院地面材质（瓷砖、地毯），减震降噪； 7、推动手感：手柄高度符合人体工学（约90cm），推动省力，适合医护人员操作； 8、消毒兼容性：可耐受酒精、含氯消毒剂擦拭，部分材质支持紫外线消毒。
24 | 诊查床 | 1、规格:≥1900x600x650mm； 2、床面材质:皮革软面，耐磨不易刮花，无异味，内包4cm厚高弹性海绵，弹性大，不变形； 3、床架采用优质≥45X75mm厚度≥1.5mm的矩形不锈钢钢管制成，结实耐用，美观大方，床体承载重量≥200kg。
25 | 病历车 | 1、外形尺寸（长×宽×高）： 常见规格：800～1000mm（长）× 450～600mm（宽）× 900～1200mm（高）可定制（如多层病历车、加宽/加高型）； 2、层板承重：≥20kg/层（部分重型病历车可达50kg/层）； 3、台面材质（可选）：=ABS塑料、抗菌涂层钢板、不锈钢、防火板、部分带防滑边缘或书写垫； 4、车体框架（可选）：不锈钢（304/316，防锈抗菌）、铝合金（轻量化）、碳钢+静电喷涂（经济型）、ABS工程塑料等； 5、抽屉/层板（可选）：ABS工程塑料（轻便防撞）、钢制（耐用，可配缓冲滑轨）等； 6、材质：PU/TPR静音轮（防滑耐磨）； 7、类型：4轮（2万向轮+2定向轮）或全向轮（360°转向）； 8、刹车：部分带踩刹/手刹功能。
26 | 呼吸机 | 1、适用于成人患者通气辅助及呼吸支持.≥10英寸彩色触摸控制屏； 2、4标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV;持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV)、心肺复苏通气模式（CPRV)； 3、高性能涡轮，峰值流速≥280L/min；潮气量：20ml-4000ml；吸气压力：5-80cmH2O； 4、无消耗型氧传感器，无需校准和更换。内置电池（续航2～8小时）。
27 | 除颤仪 | 1、手动除颤可分为同步和非同步两种方式，能量分20档及以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量能达到360； 2、重量：≤4.0kg(含电池）,彩色触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节； 3、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED)功能，AED功能适用人群≥29天； 4、支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型，电极板支持能量选择，充电和放电三步操作以及阻抗提示，满足单人除颤操作，支持病人接触状态和阻抗数值实时显示。
28 | 心电监护仪 | 1、监测参数：心电（ECG）、心率（HR）、血氧（SpO₂）、无创血压（NIBP）呼吸（RESP）体温（TEMP）； 2、导联模式（可选）：标准导联：3导联（I、II、III）、5导联（+aVR、aVL）、12导联（全 导联） 兼容电极：可重复使用/一次性粘性电极； 3、尺寸：8～15英寸（触摸屏/按键式）； 4、分辨率：≥800×600（彩色TFT/LED）； 5、波形显示： 实时ECG波形：（扫描速度：25/50mm/s） 趋势图：（24小时回顾） 参数同屏：（ECG+SpO₂+NIBP）； 6、语言：中/英文等多语言支持； 7、快捷操作：一键报警静音、快速导联切换； 8、报警功能 报警类型 心率异常：心动过缓（HR＜50）、心动过速（HR＞120） 心律失常：室颤（VF）、室速（VT）、停搏（Asystole） 血氧过低（SpO₂＜90%）、血压超限（NIBP过高/过低） 报警方式: 声光报警：分级音量（可调），红色/黄色警示灯 ； 远程报警：支持中央监护系统传输； 9、电源输入：AC 220V ±10%，50Hz； 10、电池续航：锂电池≥4小时（满负荷运行）； 11、认证标准 中国：YY 0601（医用电气设备）。
29 | 全自动电子血压计 | 1、测量原理：示波法； 2、血压量程：0～299mmHg； 3、脉博数：40～180次/分； 4、触碰感应功能； 5、测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分； 6、臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量； 7、平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值； 8、打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果； 9、打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸； 10、抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套； 11、臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本； 12、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。
30 | 中央监护系统 | 1、中央监护系统可支持包括：心电（ECG)、呼吸（RESP)、无创血压（NIBP)、血氧（SPO2)、脉率（PR)、体温（TEMP)、有创血压（IBP)、呼末二氧化碳（ETCO2)、麻醉气体(AG)、无创心排（ICG)、麻醉深度（BIS)、胎心率（FHR)、胎动（FM)、宫缩压(TOCO)等参数的显示和数据存储； 2、多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示； 3、一套中央监护系统最多可同时连接至少100台心电监护，满足科室不同病床数量的集中监护需要； 4、可显示床旁心电监护的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作； 5、支持病人数据回顾，包括：所有病人信息、波形回顾、报警回顾； 6、使用权限管理：数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏； 感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全； 7、支持升级连接输液泵、呼吸机、麻醉机等。
31 | 吊塔（病房） | 1、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露； 2、各种气体插座与吊塔同品牌，须保证所投吊塔中气体插座与我院新院区医疗设备气体插头对接。气体终端：均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计，并且具有原位待接通状态功能； 3、插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修； 4、吊塔内部气体软管采用橡胶材质，不得采用PVC材质； 5、吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用AXK平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC； 6.高强度铝合金仪器平台（托盘）2个，最大承载量≥40Kg。带抽屉1个，采用高硬度、抗静电、防褪色材质，一次性压铸成型，表面防滑工业设 计，四角带有橡胶材质防撞保护。
32 | 麻醉机 | 1、带推车机架、配置抽屉，具备刹车功能。配置RS232、以太网络、投影仪分屏接口； 2、标配2个挥发罐位置，配置七氟醚挥发罐，支持地氟醚挥发罐，七氟醚挥发罐及地氟醚挥发罐均需与麻醉系统主机同品牌原厂生产。可重复使用二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。支持二氧化碳旁路功能术中更换钠石灰； 3、开机全面系统自检下，需包含单独的挥发罐状态自动检测界面，具备挥发罐漏气量显示及报警提示，避免麻药泄露风险； 4触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次； 5、标配回路呼吸环监测功能：监测描记压力容量环、流量容量环和压力流量环。可冻结≥6个参考环（不包括基础环），用于手术维持期不同时间段的顺应性对比。
33 | 麻醉车 | 1、尺寸：≥600×400×900mm； 2、箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、扶手、垃圾桶为ABS工程塑料材质； 3、正面：台面、抽屉可锁；配有工作台；抽屉内配有分隔片，可自由搭配； 4、底部：车体四周安装有防撞装置；底部配有万向静音轮4只，其中2只带刹车功能，防静电、防毛发缠绕。
34 | 无影灯 | 1、灯头满足层流标准DIN 1946 Part4(12-2008)要求，紊流度＜37.5%，同时灯头具备防水防尘，灯头为超薄造型，具有良好的层流穿透效果； 2、母灯LED灯泡≥78个，子灯LED灯泡≥60个；灯泡寿命≥60000小时；每组灯泡可单独更换，降低售后维护成本； 3、光斑直径可以调节，最小光斑≤140mm，调节范围≥180mm。照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明； 4、色彩还原指数（RA）≥97，对红色的色彩还原指数（R9）≥97； 5、主灯标配红外主动阴影管理功能，通过红外传感器智能识别手术医生头部位置，主灯和子灯同时进行补光，补光后无影灯单遮板深腔无影率≥100%； 6、配置清单（包含但不限于）： 双灯悬吊系统≥2套、母灯头带C臂组件≥2套、子灯头带C臂组件≥2套、 LED消毒手柄组件≥4套、天花吊顶装饰组件≥2套、单悬臂显示器吊挂≥1套、数字高清中置摄像≥1套、摄像专用可消毒手柄≥2套。
35 | 医用吊塔（手术） | 1、吊塔具备与吊柱箱体等长的附件导轨，导轨数量≥3,吊塔附件可安装固定于吊柱式气电箱体的前后任意位置，保证在吊塔的前、后都可以安装托盘、抽屉、输液架、显示器支臂等可承重的附件； 2、具备符合人体工学的附件定位系统，安装在吊塔导轨上，吊塔附件可安装固定在定位系统的任意位置； 3、气体管路材质为原厂原装PVC材质； 4、吊塔内部结构做到完全气、电分离，完全强、弱电分离； 5、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，防腐蚀、便于清洁，吊柱旋转角度≥300°,不易漂移； 6、气体终端内部：采用≥2个插销式结构固定插头。插座插头可保证≥2万次的插拔； 7、具有抗紫外线照射性能； 8、医用吊塔系统符合生物相容性IS010993要求； 9、对于患者吸入气体时所用的所有气体通路都应满足IS018562医用气源软管颗粒物排放测试； 10、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥300°,臂长≥600mm； 11、吊柱式箱体，气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确式保使用安全并不影响接口的同时使用。
36 | 病人交换车 | 1、底座为钢结构，金属表面采用双重涂层；环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，达到内外防锈，经电泳静电喷塑处理工艺，通过检测机构检验认证标准，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 2、漆粉厚度均达75μm以上，附着力达到一级； 3、摇杆系统：采用高强度45#钢。极限保护螺杆传动力度≥190kg； 4、脚轮≥6寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能。独立的中心加有导向轮第五轮策划，转运灵活，稳固性好，中置导向使得单人推行时掌控自如； 5、工字型加重底架，中控制动，前后对角中控制动刹车，刹车时稳固安全； 6、单台配置清单：护栏1付、脚轮4个、不锈钢输液架1支、床垫1张。
37 | 器械托盘 | 1、尺寸≥600×400×800mm； 2、车体为不锈钢材质，一侧支柱不锈钢直径≥25mm，厚度≥1mm，不锈钢板材厚度≥1mm。
38 | 器械车 | 1、尺寸≥920×670×500mm； 2、车体为不锈钢材质，主体钢管直径≥25mm、厚度≥1mm，板材厚度≥1mm；四角平行，表面无锋棱、毛刺。
39 | 高频电刀 | 1、输出特性：输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）； 2、具有三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出； 3、输出控制：可选择手控和脚控两种方式； 4、输出功率：单极≥350W,双极≥50W； 5、脚踏开关连接：可连接双联脚踏开关，脚踏开关防水等级为IPX8级； 6、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤； 7、输出模式：五种单极模式，一种双极模式，共六种模式； 8、单极切割模式≥四种。
40 | 麻醉监护仪 | 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，具有≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率≧1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节； 2、可升级监测参数及模块：Masimo和Nellcor血氧饱和度、心排量、BIS、肌松。可扩展外置模块插件箱，插件箱可任意放置位置及使用角度； 3、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，有创压力监测支持收缩压变异率（SPV）及脉压变异率（PPV）监测，自动优化最佳标度； 4、应激水平指数监测：无创方式或配置单机实现反映全麻术中镇痛效果的连续疼痛应激水平指数。
41 | 麻醉机回路消毒机 | 1、用于麻醉机、呼吸机内部回路消毒使用，达到杀灭回路内部表面细菌的目的； 2、送气保证消毒气体均匀分布于回路内。抽气确保回路内气体循环和残余气体排出； 3、安全无腐蚀，管道无粘连。
42 | 血液透析滤过机 | 1、具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，具有在线（online HDF）血液透析滤过功能； 2、具有一体化触摸式彩色液晶屏，标配内置电池，配有原厂透析液过滤器及支架，配有B粉支架； 3、安全监测标准配置动脉压、静脉压、电导度、空气、温度、跨膜压监测和漏血监测； 4、配有智能化KT/V评估系统； 5、具有完备的自检功能故障能自我诊断； 6、具有快速补液功能，回血时可以显示回血量； 7、具备自动开、关机功能和开机自检功能。可设定自动冲洗时间，自动消毒时间。冲洗、消毒完成后自动进入自检程序； 8、曲线功能：具有≥6种治疗曲线； 9、消毒方式可用化学消毒、热消毒、化学加热消毒，消毒方式采用单向排放功能，热消毒时间不超过40分钟； 10、水路与电路采用分离设计，模块化构造，具备扩充功能：配血压监测模块、中央供液系统连接模块，计算机网络接口模块，能与我院目前使用的透析数据管理软件相连； 11、肝素泵要有自动和追加的功能，可选注射器类型≥10/20/50ml； 12、售后保障：免费保修≥3年。
43 | 血液透析机 | 1、具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能； 2、具有一体化触摸式彩色液晶屏，标配内置电池，配有原厂透析液过滤器及支架，配有B粉支架； 3、安全监测标准配置动脉压、静脉压、电导度、空气、温度、跨膜压监测和漏血监测； 4、配有智能化KT/V评估系统； 5、具有完备的自检功能故障能自我诊断； 6、具有快速补液功能，回血时可以显示回血量； 7、具备自动开、关机功能和开机自检功能。可设定自动冲洗时间，自动消毒时间。冲洗、消毒完成后自动进入自检程序； 8、曲线功能：具有≥6种治疗曲线； 9、消毒方式可用化学消毒、热消毒、化学加热消毒，消毒方式采用单向排放功能，热消毒时间不超过40分钟； 10、水路与电路采用分离设计，模块化构造，具备扩充功能：配血压监测模块、中央供液系统连接模块，计算机网络接口模块，能与我院目前使用的透析数据管理软件相连； 11、肝素泵要有自动和追加的功能，可选注射器类型≥10/20/50ml； 12、售后保障：免费保修≥3年。
44 | 全自动血液分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于血常规和CRP检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CRP ≥60样本/小时； 配套配置 ：光学显微镜1台、前处理一台、UPS（满负载下能运行1小时）。
45 | 全自动生化分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于全套生化项目检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测速度：检测恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时； 4、检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 5、配套配置：离心机1台、纯水机1台、水浴箱1台、医用冰箱1台（冷冻-20℃放质控品）、医用冰箱1台（试剂冰箱）、医用冰箱1台（标本冰箱）、UPS（满负载下能运行1小时）、高压灭菌器1、拨盖机1台。
46 | 全自动凝血分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于常规凝血样本检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测原理:系统采用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测； 4、检测速度:PT≥440T/h； 5、配套配置：医用冰箱1台（冷冻-20℃放质控品）、医用冰箱1台（试剂冰箱、医用冰箱1台（标本冰箱、UPS（满负载下能运行1小时）。
47 | 全自动尿液分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于尿干化学和尿沉渣检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、测试速度：≥240 个样本/H（干化学），有形成分检测：120T/H ； 配套配置：显微镜1台、医用冰箱1台（冷冻-20℃放质控品）、医用冰箱1台（试剂冰箱）、医用冰箱1台（标本冰）、离心机1台。
48 | 血气分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于临床血气项目检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等； 4.检测项目包括:pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca2+、CI-、Lac、Hct等。
49 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于糖化血红蛋白检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测原理：高效液相色谱法； 4、检测速度：单机≥50样本/小时； 5、配套配置：医用冰箱1台（试剂冰箱）。
50 | 全自动粪便分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于粪便检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测速度：≥50个标本/小时； 4、检测项目:全自动实现样本 颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌 、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其他颗粒）显微镜镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其他蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）； 5、配套配置清单：医用冰箱1台（试剂冰箱、UPS（满负载下能运行1小时）、通风橱。
51 | 免疫分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于临床心肌、炎症类样本快速检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、检测项目：同时提供TnI、CK-MB、Myo、NT-proBNP、CRP、D-Dimer、PCT等项目； 4、检测速度：测试速度≥30测试/小时； 5、配套配置：水浴箱1台。
52 | 动态血沉压积测试仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于血沉项目检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、测试通道：≥30个通道； 4、检测项目：红细胞沉降值、红细胞缗钱状聚集期沉降值、红细胞快速沉降期沉降值、红细胞堆积期沉降值等； 5、配套配置：医用冰箱1台（标本冰箱）。
53 | 生物安全柜(实验) | 1、基本需求与主要用途：适用于实验室生物安全防护； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、配套配置：高压灭菌器1台。
54 | 全自动化学发光分析仪 | 1、基本需求与主要用途：适用于临床化学发光类样本检测； 2、具备 NMPA（CFDA）注册证； 3、测试速度≥500T/H ； 4、需配套医用冰箱1台（试剂冰箱）、 医用冰箱1台（样本冰箱）、恒温培养箱1台、高压灭菌器1台、UPS（满负载下能运行1小时）。
55 | 血浆解冻仪 | 1、温控：30-45度； 2、化浆量≥12袋； 3、有报警功能，当产品出现超温情况时，具有自动降温功能； 4、配套配置：UPS（满负载下能运行1小时）。
56 | 血小板震荡仪 | 1、温控：22+-2度； 2、振荡频率≥50次/分钟； 3、故障报警：超温报警。
57 | 数字化X线摄影（DR） | 1、悬吊式球管结构，摄影床和胸片架分别具备独立平板探测器组成双板结构，平板探测器与主机同品牌或主机厂商合资品牌，两个平板探测器可以互相调用； 2、设备具备整机原厂全自动立卧位长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）； 3、床可电动升降； 4、高压发生器最大输出功率≥80kW； 5、高压发生器最大输出管电流≥1000mA； 6、球管支持系统采用悬吊式；具备应急保护功能，带有灯光指示的限束器； 7、球管焦点垂直运动范围≥160cm； 8、纵向运动范围≥190cm； 9、横向运动范围≥200cm； 10、平板类型尺寸：无线可移动，≥17×17英寸； 11、材质：CsI（碘化铯）非晶硅，整板非拼接； 12、胸片架具备电动遥控升降功能； 13、整机免费维保≥5年，维保期内采购人不支付任何费用； 14、辐射防护用品（防护毯+成人防护衣、防护帽、防护围脖+儿童防护衣、防护帽、防护围脖）×3套+衣架3个； 15、免费开放维修密码或永久免费提供动态维修密码（含平板校准），提供光盘驱动软件。
58 | 64排CT | 1、机架孔径：≥65cm； 2、亚毫米探测器排列：≥64排； 3、每排探测器物理个数：≥848个； 4、探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度：≥40mm； 5、高压发生器功率：≥72KW； 6、连续螺旋扫描时间：≥120s； 7、床水平移动范围：≥1700mm； 8、床水平移动速度：≥175mm/s； 9、床面可降至离地面最低距离：≤430mm； 10、床载重量：≥227KG； 11、最快扫描速度（360度非等效）：≤0.5s； 12、最小扫描层厚：≤0.625mm； 13、定位像长度：≥160cm； 14、原厂影像后处理工作站（两套）； 15、包含CT配套防护用品2套（铅衣、铅围脖、铅帽、铅手套、铅毯、铅衣架等）； 16、AI辅助诊断系统：1套； 17、大功率除湿机及空气净化器各1台； 18、造影剂恒温箱1台； 19、医用影像工作站：6套，≥4M彩色屏。
59 | 数字化平板胃肠机 | 1、平板探测器：有效视野≥ 17"×17"； 2、高压发生器标称电功率：≥80KW； 3、球管阳极热容量：≥700kHu； 4、最大SID：≥150cm； 5、任意位置床体承重：≥200kg； 6、功能要求：全脊柱成像功一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像； 7、床体倾斜角：≥±90度； 8、影像系统移动范围 ：≥160cm； 9、影像系统覆盖范围 ：≥200cm； 10、床面高度：可调，距地面最低高度≤50cm； 11、床体承重≥200kg； 12、辐射防护用品（防护毯+成人防护衣、防护帽、防护围脖+儿童防护衣、防护帽、防护围脖）×3套+衣架3个。
60 | 口腔CBCT机 | 1、用于医院口腔科X射线诊断，三合一口腔CBCT，具有独立的三维CT、全景、 头颅侧位（非CT合成）拍摄功能，操作简便； 2、用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析； 3、影像探测器材质：侧位、CT与全景探测器均为碘化铯涂层CMOS探测器 ；3D一次性成像视野， 根据临床需求至种视野可以任选，注明四个视野的具体尺寸； 4、X射线球管要求采用双球管设计，CT全景和头颅侧位分别采用2个单独的球管拍摄； 5、环绕式头部固定支架，并具备微调功能；水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位；通过解剖图形界面获取所需视野，自动调整匹配视野，获取有效的影像； 6、预览功能，全景自动纠正技术，多种分辨率可选； 7、专业影像处理软件: 可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能；可在图像加注信息并指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像；支持JPG图像导入软件中；支持全口牙片模式的显像； 8、包含CT配套防护用品； 9、包含牙根尖定位仪1台； 10、需配备高速手机≥10把，低速手机≥2把。
61 | 口腔X射线摄影装置 | 1、装置配置：数字口内影像板扫描处理系统及牙片机； 2、设备功能：采集口腔内牙齿，牙龈和粘膜等软硬组织数字化图像（含采集系统）； 3、扫描条件：直接扫描，无需喷粉； 4、扫描光源：LED（红光、蓝光、绿光)； 5、扫描精度≤9微米； 6、产品重量≤320g； 7、扫描头：具备标准、侧向、后牙三种以上扫描头； 8、文件输出格式：具备至少STL、PLY、DICOM以及CSZX格式。 9、高频直流发生器，最高频率≥200kHz； 10、球管电压：60 kV和70kV可选； 11、焦点：≤0.7mm（IEC 60336 标准）； 12、总滤过：≥2mmAl； 13、阳极热容量：≥7KJ； 14. 球管热容量：≥140KJ； 15. 曝光时间范围：≤3.2秒； 16、支撑臂稳定，易于定位，拥有抗微动结构防止定位漂移； 17、伸展臂灵活，满足360度任意角度定位； 18、遥控装置及远程曝光控制。
62 | MR1.5T | 1、所投设备经CFDA注册的所有后处理技术、线圈(原厂，包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)、序列及其他技术、功能和配置等需要均应免费提供； 2、整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥2年； 3、产品医疗器械注册证一致的最新的原厂Data Sheet技术资料（中文版技术白皮书）或国家认可的具备检测资质的检测机构出具的合法有效的检测报告复印件，加盖投标人公章，以佐证技术参数； 4、技术平台先进性：为保证技术先进性和技术平台前沿性，各投标人须提供的机型在NMPA/CFDA首次注册时间应为2020年1月1日之后； 5、所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放，且必须在投标人出具的售后服务承诺书中体现本条款； 6、液氦免费添加年限承诺：≥8年； 7、不间断电源ups，断电后可继续运行≥1h；水冷机（一用一备）； 8、适配双针筒式或蠕动泵高压注射器(提供至少两个品牌产品供采购方选择),耗材开放；适配精密空调；壁挂式铁磁性金属探测系统； 9、磁场强度≥1.5T； 10、冷头类型≥4k冷头； 11、磁体孔径（患者检查孔道内径）大小≥60cm； 12、梯度场强（X轴,Y轴,Z轴，非有效值）≥33mT/m； 13、梯度切换率（X轴,Y轴,Z轴，非有效值）≥120T/m/s； 14、射频功率≥18kw； 15、单个扫描野内一次扫描最大通道数≥24； 16、配备一套防磁输液架； 17、配备一套磁共振专用无磁转运床； 18、原厂影像后处理工作站（两套），医用影像工作站：6套，≥4M彩色屏； 19、造影剂恒温箱1台。
63 | 牙科综合治疗椅 | 1、需配置同品牌高速手机不少于2支（压盖式，4孔防回吸设计），气动低速手机不少于1套（气动低速手机含直、弯机），可进行121℃～135℃高温和真空灭菌消毒； 2、医生位控制面板设有全电脑触摸式控制键，内置整体数字化液晶显示器，可同步显示设备工作状态及故障代码提示，设备具有开机自检和锁屏功能，具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置； 3、助手位设有口腔灯、漱口水、冲盂水、牙科椅升、降、仰、俯、复位键、椅位记忆相关功能；有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）； 4、一键式管路消毒：从设备入水口注入消毒液，消毒范围覆盖整个牙椅水管路； 5、脚开关：实现多种功能：可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械；可控制高速手机单喷气/无水操作；可控制高速手机吹屑气操作；可控制牙科椅治疗位及手术灯开启及关闭； 6、需配置至少2台纯水机和2台空压机供治疗机使用。
64 | 电针治疗仪 | 1、输出脉冲波形:非对称双向脉冲波； 2、输出脉冲路数:≥六路输出； 3、输出脉冲频率:1-100Hz 可调,允差为±15%； 4、≥三种工作模式。
65 | 特定电磁波治疗器 | 1、治疗板直径：≥166mm； 2、支臂可伸缩； 3、头部可调节； 4、可定时范围：0-60分钟； 5、工作寿命：＞2000小时； 6、有倾倒自动断电功能； 7、不易倾倒，带脚刹。
66 | 中频治疗仪 | 1、屏幕液晶显示，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； 2、输出通道：≥4路中频电疗法，≥4路离子导入，≥2组干扰电疗法； 3、具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，≥六档可调； 4、内存≥99个处方； 5、中频频率：2～10KHz； 6、调制频率：0～150Hz； 7、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波等≥九种及他们之间的组合，由程序设定； 8、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； 9、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
67 | 经皮神经电刺激仪 | 1、界面采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，操作更方便； 2、动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； 3、输出通道：≥3组； 4、输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波；脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%； 5、脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10%； 6、输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30%； 7、时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5%。
68 | 冲击波治疗仪 | 1、治疗手柄为气压弹道式原理设计；便携式设计，整机（含主机、空压机和手柄）重量≤10kg，主机具有提手功能； 2、高清彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥10寸；具有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能； 3、具有智能梯度压力模式，调节范围：10%-100%，可自动线性调节压力值； 4、具有治疗处方≥18种，自定义处方≥20种； 5、可查看和导出治疗记录≥10000条治疗记录； 6、手柄具有缓冲技术，治疗头伸缩行程≥10mm； 7、手柄治疗头上有施压指示器，带压力刻度； 8、最大输出能量密度≥7.5mj/mm²； 9、治疗次数≥9900可调，步进100； 10、输出频率：≥25Hz，步进1Hz；输出压力：≥5Bar，步进0.1Bar；最小脉宽≤2.1us； 11、单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数；配置手柄1把，治疗头≥6个不同规格。
69 | PT凳 | 1、外观尺寸尺寸（直径×高）：Φ450～600mm×（420～560）mm，允差±5%； 2、具有液压油缸，可以360°旋转； 3、承载：≧2000N。
70 | 超声波治疗仪 | 1、配有全数字≥4.3英寸的TFT高响应度、高亮度、高对比度的中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，操作非常简单； 2、声工作频率：单头可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）； 3、功率转换：单个治疗头可实现1MHz和3MHz转换； 4、有效声强：不大于3.0W/cm²； 5、≥2个探头可任意使用每个插口，主机自动识别探头，每个探头可同时工作并独立调节使用参数。
71 | 干扰电治疗仪 | 1、载波波形为：正弦波，载波频率：1kHz～12 kHz,其允差±5%;调制波形：≥3种； 2、最大输出电流：为0-75mA(r.m.s),允差±10%； 3、调制频率范围：0-150Hz,允差±10%; 调幅度：0%-100%范围内，允差±5%； 4、差频频率范围：应在0-200Hz范围，允差±10%或者±1Hz取较大值；差频变化周期：为15s～60s,允差±10%； 5、动态节律：干扰电动态节律为4s～10s,允差±10%； 6、治疗时间：1-99分钟(1分钟步进),允差±5%； 7、电极板预热装置最高加热温度不大于45°C;水瓶保温装置最高温度不大于60°C； 8、≥4通道16路吸附式电极，每个通道的参数可独立设置； 9、配备≥9种吸附电极供选择； 10、≥11种治疗模式(每种模式参数可单独设置； 11、具有≥2种加热方式； 12、采用纯硬件的FPGA 波形发生器，可产生任意组合波形，有效避免波形动态变化时，两组电流的延迟时差； 13、使用年限：主机≥8年。
72 | 空气压力波治疗仪 | 1、操作方式，≥7寸彩色液晶全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键； 2、气囊种类：支持腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔分体式气囊（重复性、单人使用）、三腔小腿气囊（重复性、单人使用）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊； 3、压力范围：0-280mmHge； 4、充气速度：充气速度1-6级可调，最快充满单腔的时间15s以内； 5、治疗时间：治疗时间1-999分钟可调，支持不间断治疗； 6、治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗、逆序挤压模式以及高级治疗模式； 7、治疗方案：≥24种； 8、整机噪音：<60dB； 9、提示及报警、安全防护具有超压、欠压、脱落等安全提示功能；达到阀值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害； 10、气囊资质具有独立的肢体压力套I类备案证。
73 | 低周波治疗仪 | 1、工作频率：1-1000Hz±10%； 2、最大输出电流27mA，误差为±10%，在0至最大输出范围内连续可调； 3、开路状态下，输出电压峰值≤250V； 4、输出波形为矩形脉冲，脉宽起始为70微秒，最大可达700微秒±10%； 5、吸附电极的吸附负压压强为0hPa-310hPa； 6、具备定时功能； 7、≥4h连续工作时间，≥8种吸附模式，≥3种组内模式； 8、每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化，不断变化的波段； 9、≥4通道，四组（八个）吸附电极； 10、≥5种治疗处方； 11、设备使用期限：≥10年。
74 | 电动起立床 | 1、产品尺寸规格：长*宽*高≥190cm*60cm*50cm； 2、框架材质：铁框架加喷塑处理； 3、承重：≥180kg； 4、电压：220V～50HZ； 5、配备脚踏板，脚踏板可翻转角度； 6、倾斜角度≤85°； 7、配备医用承压轮使得床体移动方； 8、具备国家医疗器械注册证。
75 | 电动多功能理疗床（3段式） | 1、产品尺寸规格：长*宽≥190cm*65cm； 2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理；； 3、承重：≥200kg； 4、电压：220V～50HZ； 5、升降高度：最低高度≥45cm，最高度度≤92cm； 6、头板手动调节范围：上折角度≥30°； 7、腿部手动调节范围：上折角度≥30°； 8、配备手控式开关或脚踏式开关进行床体电动升降； 9、配有患者呼吸孔； 10、具备气弹簧，经久耐用； 11、具备注册证。
76 | 电子胃肠镜系统 | 一、消化内镜主机： 1、图像处理装置具备数字信号输出； 2、搭载LED光源≥5色； 3、支持4K分辨率的信号输出； 4、特殊光类型≥5种； 5、一体化设计（含主机和光源）。 二、医用液晶监视器： 1、屏幕尺寸≥27英寸。 三、台车： 1、具有胃肠镜挂镜杆和显示器支臂。 四、配置清单： 1根治疗胃镜、1根高清筛查胃镜、1根治疗肠镜、1根检查肠镜。
77 | 内镜清洗工作系统 | 一、内镜清洗工作站≥2套 1、用途：用于软式内镜设备的清洗及消毒，符合内镜清洗消毒技术规范； 2、结构组成由胃镜清洗工作站和肠镜清洗工作站组成； 2.1胃镜清洗工作站由超声清洗槽、清洗槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、末洗槽及干燥台组成； 2.2肠镜清洗槽由清洗槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、末洗槽及干燥台组成。 3、方案设计：供应商须提供方案平面图，方案图需符合用户使用场地要求，同时应符合规范要求及用户需求； 4、镶嵌式超声波清洗机和内镜清洗工作站为一体化； 5、显示与操作：采用≥7寸彩色LCD液晶显示屏，电容式防水触式操作。 内镜清洗工作站配置清单（每套）：清洗槽≥10个、干燥台≥2个、全自动灌流器≥10套、自动加酶系统≥2套、中心气体处理系统≥1套、高压气枪≥6把、高压水枪≥4把、给排水系统点位≥10、方槽盖 ≥2个、内镜洁净气源≥1台、酒精灌流器 ≥2套、镶嵌式超声波清洗机≥1台、嵌入式等离子空气消毒机≥10台、内镜运转车≥2台。 二、内镜追溯系统≥2套 1、严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》； 2、可监测内镜清洗消毒液名称、操作人员和消毒时间。记录洗消槽消毒液更换时间和每次更换后洗消槽洗消次数，消毒液浓度测试纸测试后记录监测数据； 3、提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据； 4、需配置追溯电脑工作站，能够与清洗工作站交互。 三、纯水处理设备≥2台 1、产水水质：产水量≥1000L/H，处理方式单级＋消毒，纯水电导率≤15μs/cm （25℃），细菌总数：≤10CFU/100ml； 2、产水水质：产水量≥500L/H，处理方式单级＋消毒，纯水电导率≤15μs/cm （25℃），细菌总数：≤10CFU/100ml。 四、内镜清洗消毒器≥4台 1、适用范围：适用于软式内镜的清洗消毒； 2、采用非热敏打印机，可自动打印各个过程的运行数据，并可打印内镜信息和消毒剂的信息；在不使用 U 盘等外接存储装置的前提下，可存储最近的至少 3000条运行录，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供证明文件并加盖制造商鲜章； 3、内镜注册：可通过设备预留记录装置和触摸屏，将内镜的信息录入到控制系统中，也可通过追溯系统实现一键同步，实现内镜、设备、运行的闭环追溯； 4、信息系统：设备预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。 五、酸性氧化电位水生成器≥2台 1、产水量：酸水：1500ml/min±10%；碱水：1500ml/min±10%； 2、电解液无需预先配制，只需添加定量电解质；搅拌电机与电解液完全分离，保证搅拌电机使用寿命； 3、打印系统可追溯打印数据系统采用知名品牌针式打印机，可自动打印设备运行参数及水质数据，便于数据的保存和追溯。 六、内镜储存柜≥2台 1、适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存； 2、满足 WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存； 3、储存数量：最大可同时储存 16 条各类型软式内窥镜； 4、内镜储存：对清洗消毒合格后的内镜进行储存，储存720小时后，内镜腔体的菌落总数均＜20cfu/件。
78 | 彩色多普勒超声机 | 用于腹部、心脏、妇科、泌尿、浅表小器官与血管、肌骨神经、介入诊疗、体检及临床学术研究 1、主机拥有高分辨率液晶显示器≥23.8英寸，操作界面≥12英寸； 2、探头接口：四个以上激活的探头接口，均为无针式接口； 3、配五把探头包括腹部探头、浅表探头、心脏探头、肌骨神经探头、腔内探头； 4、具备应变式弹性成像和剪切波弹性成像； 5、配造影及造影定量分析功能； 6、主机硬盘图像数据存储，存储≥1T硬盘； 7、动态范围≥320dB； 8、扫描深度≥40cm； 9、百万级别数字化通道； 10、配超声图文报告系统（可与我院HIS系统对接）及工作站配套设施。
79 | 动态血压仪仪器 | 1、软件具备血压多病例比较分析功能，可对全天血压数据及血压趋势图进行同屏比较； 2、分析软件具备一站编辑功能，实现心电血压模板和散点图等编辑融合互动。能同屏显示模板、事件、散点图、叠加图、24小时血压数据联动，实现任意模块组合； 3、软件具备完善的病例管理功能，可根据需要设置关键词进行搜索归类统计，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台； 4、提供接入本院内网数据管理平台，具备无线数据传输功能（不另外收费）； 5、仪器使用年限≥5年，免费保修≥5年（包含配件）； 6、配件袖带2副/台。
80 | 动态心电图机仪器 | 1、采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、起搏、正常和干扰四大类； 2、软件具备散点图批量编辑功能，不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动； 3、具备阵次模式编辑功能，在任意编辑界面的标准图中，可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作（QRS波类型定义，事件定义或者重新分析），避免了逐波编辑的大工作量，大大减短分析时间； 4、具备基于样本图的批处理功能，样本图能按心拍类型、RR间期、RR间期提前量、R波高度、R波宽度进行统计排序或单独显示，用户可以框选样本图批量编辑已有心拍和自动插入新心拍； 5、提供接入本院内网数据管理平台，具备无线数据传输功能（不另外收费）； 6、仪器使用年限≥5年，免费保修≥5年（包含配件）； 7、动态心电图导联线配件，2副/台。
81 | 便携式心电图机仪器 | 1、可12导同步心电、起搏心电、QT离散度、频域心电、心电向量、心室晚电位、高频心电图、心率变异等分析； 2、数据共享：只需采集一次数据，就可以进行12导心电、QT离散度、频域心电、心电向量、心室晚电位、高频心电、心率变异性等分析； 3、强大数据库管理：根据病人姓名、单位、病历号、检查日期等多种条件查询、快速完成批量数据导入、导出等工作，防止数据丢失；还可根据检查项目和诊断结果查询； 4、专门网络管理模块，可实现多种联网：心电工作站独立联网、和医院HIS系统、体检系统、医院总数据库等联网，可做到一台电脑采集、多台电脑共享数据，方便医院进行综合数据统计分析、专家会诊、全院病例档案统一管理等； 5、提供接入本院内网数据管理平台，具备无线数据传输功能（不另外收费）； 6、仪器使用年限≥5年，免费保修≥5年（包含配件）； 7、便携式心电图机导联线配件（包含导联线、吸盘、吸球）2副/台。
82 | 常规心电图机仪器 | 1、软件可进行12导同步心电、起搏心电、QT离散度、频域心电、心电向量、心室晚电位、高频心电图、心率变异等分析； 2、网络数据共享功能：通过专门的网络管理模块，可以实现多种联网方式：心电工作站独立联网、和医院HIS系统、体检系统、医院总数据库等联网，可以做到一台电脑采集、多台电脑共享数据，方便医院进行综合数据统计分析、专家会诊、全院病例档案统一管理等； 3、提供接入本院内网数据管理平台，具备无线数据传输功能（不另外收费）； 4、仪器使用年限≥5年，免费保修≥5年（包含配件）； 5、常规心电图机导联线配件（包含导联线、吸盘、吸球）2副/台。
83 | 支气管镜系统 | 1、图像处理器：高清视频信号（DVI)输出视频分辨率≥1920*1080；具有多种信号输出方式；具有饱和度调节功能；对比度调节功能；具有白平衡自动修正功能；具有电子放大功能；有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；具有500G及以上存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；可通过网络可传输病历数据；具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；画中画功能； 2、医用液晶显示器：尺寸≥24寸；彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，分辨率≥1920*1080；具有16:9比例高亮度。高清液晶显示；可输入多种等信号； 3、电子支气管镜2支； 4、冷光源：采用四路LED光源，实现照明设计的医用冷光源；共有4种照明模式；光源平均连续使用寿命≥20000小时；色温：3000K-7000K;具有手动和自动两种调光模式；气泵流量可调；主灯灯泡寿命具有指示灯显示；具有透光功能； 5、内窥镜专用台车：使用专业设计的内镜专业台车，具有一键电源开关，整体台车具有良好绝缘性、防水性、耐腐蚀性； 6、内镜图文报告工作站：配备软件、电脑、打印机； 7、支气管镜清洗工作站：用于完成软式内镜的手工清洗、消毒工作；可完成软镜的酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥；可进行配件的超声清洗； 8、内镜储藏柜：垂直悬挂系统，智能干燥吹气恒温恒湿；舱内正压保证舱内空气质量可有效储存30天；适用于各种品牌的软式内镜； 9、内镜转运车：两层可转运2条内镜；配内镜转运盒和盒盖； 10、配置吸引器。
84 | 肺功能仪 | 1、适用范围：适用于呼吸动作下进行的成人静态肺功能参数测试，而非运动负荷下的心肺功能测试； 2、检测方法及用途：用于通气、一口气弥散残气、支气管舒张试验等肺功能检测项目； 3、测试项目：慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、一口气弥散残气、每分最大通气量等； 4、慢通气功能包含但不限于最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等； 5、流量容积环和用力时间肺活量包含但不限于用力肺活量FVCex、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC等； 6、每分最大通气量包含但不限于最大通气量MVV、cMVV(FEV1*30)、BF等； 7、一口气弥散残气包含但不限于DLCO、KCO、RV、FRC、TLC； 8、可升级的脉冲振荡测试包含但不限于R5、R10、R20、Z5、X5。