## Sheet2
序号 | 品目号及品目名称 | 数量 | 需求
1 | 心肺复苏全自动按压机 | 1台 | 1、工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥120 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断。 2、按压深度至少在 0-5cm 范围内可调，适用胸廓范围：最大胸宽不小于47cm。3、含有硬质背板
2 | 心电工作站 | 1台 | 包含3台12导心电图采集盒、1台24小时动态心电图采集盒，1台电脑、1台打印机，1套心电分析工作站软件。
3 | 医用分子筛制氧机 | 2台 | 1、采用分子筛制氧。可制取符合医用氧标准的高纯度氧气。 2、带雾化功能，雾化率：≥0.1L/min
4 | 输液泵（充电款） | 2个 | 1、包含MP-80多通道输注工作站。 2.输液精度≤±5%，速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。 3、电池状态下，工作时间不小于5 个小时
5 | 干式荧光免疫分析仪 | 1台 | 检测菜单包含 1.心血管标志物系列（心肌肌钙蛋白I、心肌肌钙蛋白T、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白、B型钠尿肽、N末端B型钠尿肽原、D-二聚体) 2.炎症标志物系列（全程C-反应蛋白、降钙素原、血清淀粉样蛋白A、白介素-6） 3.糖尿病肾病标志物系列（糖化血红蛋白、尿微蛋白、胱抑素C、 β2微球蛋白） 4.颅脑损伤标志物系列（中枢神经特异蛋白) 5.肿瘤标志物系列（癌胚抗原、甲胎蛋白、前列腺特异性蛋白、游离前列腺特异性蛋白） 6.甲状腺激素标志物系列（促甲状腺激素、总三碘甲状腺原氨酸、总甲状腺素） 7.性激素标志物系列（B-人绒毛膜促性腺激素、孕酮、促黄体生成素、卵泡刺激素、泌乳素） 8.肾上腺激素标志物系列（皮质醇)
6 | 血气生化分析仪 | 1台 | 检测菜单包含1.基础血气：酸碱度，二氧化碳分压，氧分压；2.电解质：钾离子，钠离子，钙离子，氯离子；代谢物：葡萄糖，乳酸
7 | 全自动血沉仪 | 1台 | 1、仪器具有自检功能； 2、上样方式：随时插入样品，随时自动检测； 3、报告精度：1mm （魏氏法结果）； 4、检测范围：0-120 mm/h（魏氏法结果）； 5、打印机：内置热敏打印机。
8 | 医用等离子空气消毒机(移动式) | 10台 | 1、适用范围：房间面积≥80m3 2、能有效杀灭空气中的自然菌及致病菌，并提供相关证明材料。
9 | 单开门药品阴凉柜 | 20台 | 支持定制。计划规格：单开门400L，0.6m*0.6m*1920
10 | 双开门药品阴凉柜 | 3台 | 支持定制。计划规格：双开门800L,1.2m*0.6m*1920
11 | 牙科用空压机 | 1台 | 1、达到医疗用压缩空气的标准要求。 2、采用无油压缩机，带自动排水功能。 3、额定排气量：≥80L/min（0.4MPa），储气罐容积≥30L 4、带定制消音箱
12 | 消毒灭菌器 | 1台 | 容量≥23L，液晶显示屏，中文显示，带蒸馏水机+封口机。
13 | 牙科医疗废水处理设备（一拖二） | 1台 | 全自动运行，自吸，触屏，可定制尺寸，消毒方式：臭氧+紫外线。
14 | 牙科用高速手机 | 4把 | 1、轴承：陶瓷轴承 2、转速(rpm)：300,000-450,000
15 | 牙科用低速弯机含水管 | 2套 | 1、轴承：陶瓷轴承 2、弯机可承受最高转速：不小于20000 转/分钟:
16 | 牙科用高速45°仰角手机 | 4把 | 1、轴承：陶瓷轴承 2、转速（rpm）：300,000-450,000
17 | 治疗推车 | 2架 | 支持定制。计划规格：二层，带锁双抽屉，静音万向轮带刹车
18 | 护理推车 | 2架 | 1、支持定制。计划规格：二层，带锁双抽屉，静音万向轮带刹车。2、可携带大垃圾桶。
19 | 送药推车 | 25台 | 1、支持定制。计划规格：双抽双门，可盛放多格分药盘。2、不锈钢车身。静音万向轮带刹车+静音滑轨。
20 | 不锈钢病历车 | 2台 | 支持定制。不少于60格+静音万向轮带刹车
21 | 氧气罐车 | 6台 | 材质：201不锈钢。可载重400斤，适用40L氧气瓶，带支架四轮子
22 | 病床 | 20床 | 加厚双摇+床头床尾+床垫+不锈钢护栏+静音万向轮+防褥疮气垫+静音气泵
23 | 注射椅 | 10个 | 304不锈钢，三级气杆，滑轮，可升降（升降高度48-63CM）
24 | 门诊候诊椅 | 10张 | 可定制。计划规格：三连座，六脚，加厚钢管，优质PU座垫
25 | 单门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 3个 | 可定制。计划规格：宽40mm深40mm高80mm
26 | 双门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 1个 | 可定制。计划规格：宽80mm深40mm高80mm
27 | 三门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 1个 | 可定制。计划规格：宽120mm深40mm高80mm
28 | 单面药盘架 | 5架 | 可定制。计划规格：0.8*0.46.2M（抽屉式带滑轨）
29 | 一连二单面药盘架 | 5架 | 可定制。计划规格：1.6*0.46*2M（抽屉式带滑轨）