# 福建省翔安监狱

# 医疗设备及器材采购项目

# （一）采购清单

| 序号 | 品目号及品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 心肺复苏全自动按压机 | 1台 |
| 2 | 心电工作站 | 1套 |
| 3 | 医用分子筛制氧机 | 2台 |
| 4 | 输液泵（充电款） | 2个 |
| 5 | 干式荧光免疫分析仪 | 1台 |
| 6 | 血气生化分析仪 | 1台 |
| 7 | 全自动血沉仪 | 1台 |
| 8 | 医用等离子空气消毒机(移动式) | 10台 |
| 9 | 单开门药品阴凉柜 | 20个 |
| 10 | 双开门药品阴凉柜 | 3个 |
| 11 | 牙科用空压机 | 1台 |
| 12 | 消毒灭菌器 | 1台 |
| 13 | 牙科医疗废水处理设备 | 1台 |
| 14 | 牙科用高速手机 | 4把 |
| 15 | 牙科用低速弯机含水管 | 2套 |
| 16 | 牙科用高速45°仰角手机 | 4把 |
| 17 | 治疗推车 | 2架 |
| 18 | 护理推车 | 2架 |
| 19 | 送药推车 | 25架 |
| 20 | 不锈钢病历车 | 2台 |
| 21 | 氧气罐车 | 6台 |
| 22 | 病床 | 20床 |
| 23 | 注射椅 | 10个 |
| 24 | 门诊候诊椅 | 10张 |
| 25 | 单门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 3个 |
| 26 | 双门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 1个 |
| 27 | 三门消毒开盖式医疗垃圾箱 | 1个 |
| 28 | 单面药盘架 | 5架 |
| 29 | 一连二单面药盘架 | 5架 |

（二）技术参数及要求

# 一、心肺复苏全自动按压机

技术参数

1、机械结构：为两侧固定结构；

2、按压深度在0-6cm范围内可调，误差为±0.2cm；

3、工作状态时允许最大倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位；

4、工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥120分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电；

5、在最大按压深度的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。

6、整机重量≤7kg（包含电池）；

7、具有电池寿命提示，需要更换电池时给予提示；

8、具有喇叭提醒功能。需要辅助通气时，在按压即将结束、通气时间到达前应具有提示。

9、防尘防水等级：主机、电池防尘防水等级≥IP43；

10、主机可快速上下升降，重心可调节；

- 心电工作站

配置清单：

1、12导心电图采集盒；

2、平板电脑（安装心电分析软件）、移动支架各3套；

- 3、24小时动态心电图采集盒，1套；

4、电脑（安装心电分析软件）、打印机，各1台

心电图采集盒技术参数

1、 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

2、 输入阻抗：≥100MΩ；

3、 内部噪声：≤10μVP-P；

4、 定标电压：1mV±1%；

5、 共模抑制比：＞125dB；

6、 耐极化电压：±900mV；

7、 频响范围：0.01-350Hz全频滤波；

8、 时间常数：≥6s；

9、 QTc参数测量：内置6种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置；

10、可将原始数据结果从采集端传递至外网；

11、支持配置6种以上检查模式；

12、支持心电自动诊断技术，对心电报告进行自动化分析和诊断；

13、支持梯形图生成技术；

14、系统具备并行分规功能；

15、支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录；

16、充电款或附带充电电池（配充电器）。

平板电脑及移动支架技术参数

- 平板电脑：处理器为骁龙7及以上，屏幕≥11英寸，8GB内存+256GB存储，7000mAh电池及以上，支持快充，带保护皮套和手写笔；

- 移动支架：材质：铝合金+ABS，可升降、旋转，落地带万向轮，产品尺寸最高不小于1.6m。

24小时动态心电图采集盒技术参数

1、支持十二导及三通道心电数据采集，具有显示屏，支持心电波形实时预览；

2、采样精度≥24位；

3、输入阻抗：≥50MΩ；

4、耐极化电压：±600mV；

5、系统噪声：≤15μV；

6、频率响应：0.05Hz-100Hz；

7、具有全导联起搏检测功能；可快速定位异常起搏钉；支持导联纠错功能；可区分P波形态差异心搏；

8、支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，可识别阵发性房颤的功能；

9、充电款或附带充电电池（配充电器），附带50套导联贴片。

电脑及打印机参数

1、电脑：处理器为i7以上，内存16G以上，硬盘为1T以上固态硬盘，RTX5060以上独立显卡，2K显示器，品牌（非组装）台式机。

2、打印机：产品类型：彩色激光一体机；涵盖功能：自动双面打印、复印、扫描、传真；打印分辨率：600*600dpi及以上；支持USB2.0、热点直连等多种连接方式。

# 三、医用分子筛制氧机

技术参数

1、流量范围：0~5L/min；

2、施加背压时流量变化：±10%以内；

3、在初始开机15min内，达到规定的浓度水平。开启最大氧流量时，氧浓度≥90% ；

4、最大限定压力：0.12MPa(出氧口) ；

5、压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa；

6、噪声：开启最大氧流量时，声压级≤ 60dB(A)；

7、雾化率：≥0.1L/min；

四、输液泵（充电款）

技术参数

一、多通道工作站参数：

1、输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。可实现长时间不间断的级联输液；

2、扩展性：组架之间可自由组合，组合后单列最多可安装15台输注泵；

二、注射泵模块参数:

1、自动识别注射器：规格为5ml~50 ml所有符合标准的注射器；

2、 ≥9种输液模式可选；

3、注射精度：≤±2%

4、注射模块推杆具有保护套；

5、可以选择手动、自动、快速定量等快进方式；

6、 KVO速度：0.1-5.0mL/h可调；

7、具备手动装载注射器功能；

8、触摸屏操作，全中文显示，字体可放大；

9、内置锂电池在中速状态下，工作时间不小于6个小时；

# 五、干式荧光免疫分析仪

免疫荧光检测仪参数

1、方法学：荧光免疫法；

2、样本量：5μl- 100μl，其中25-OH-VD样本量≤10μl，Fer样本量≤20μl；

3、电源输入接口：电源适配器；具有内置电池，可不接通电源检测；

4、试剂卡有效期：≥24个月；

5、检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、Fer、NT-proBNP、D-Dimer、PCT、hsCRP /CRP、SAA、β-HCG、ST2、HBP、BNP、25-OH-VD 、CEA、PSA、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB心肌梗死三联卡、cTnI/NT-proBNP二联检；

# 六、血气生化分析仪

血气生化分析仪参数

1、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可出10项直测参数；

2、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数共≥34项；

3、最低检测样本量：≤80 ul；

4、仪器内含有酸碱平衡图；

5、储存及运输：试剂卡常温储存≥9个月；

# 七、全自动血沉仪

技术参数

- 支持血沉压积联测及压积独立测量；

- 可自动换算血沉方程k值；

- 具有水平仪；

- 具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；

- 具有防尘盖；

# 八、医用等离子空气消毒机(移动式)

技术参数：

1、最大适用空间和安装方式： 移动式，最大适用空间100m³；

2、等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m³；

3、风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式；

4、可控制定时，定时控制程序数量≥10组，每组至少能选择三个时段；

5、消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%，臭氧泄漏量：0mg/m3；

6、机器工作120分钟对甲型流感病毒和冠状病毒的杀灭率是99.99%；

7、净化效果：机器工作60分钟，PM2.5及0.5um颗粒物去除率达99.99%；

8、消毒机整机使用寿命10年。

# 九、单开门药品阴凉柜

技术参数

1、产品型号：单开门冷柜；

2、产品容积：不小于400L；

3、制冷方式：风冷；

4、符合GSP标准认证：控温范围：2-8℃，温度精度：±0.5℃，波动幅度≤2℃，环境温度30℃时，空柜从常温降至8℃≤2小时；

5、具备高低温、断电、故障、开门超时报警；

6、采用无氟环保制冷剂，二级能效及以上节能等级

7、每台附带机械式温湿度计一个。

# 十、双开门药品阴凉柜

技术参数

1、产品型号：双开门冷柜；

2、产品容积：不小于800L；

3、制冷方式：风冷；

4、符合GSP标准认证：控温范围：2-8℃，温度精度：±0.5℃，波动幅度≤2℃，环境温度30℃时，空柜从常温降至8℃≤2小时；

5、具备高低温、断电、故障、开门超时报警；

6、采用无氟环保制冷剂，二级能效及以上节能等级

7、每台附带机械式温湿度计一个。

# 十一、牙科用空压机

技术参数

- 适配工位：一拖二，功率：0.75-1.5kW；

- 排气压力：5.5-8.6Bar，额定流量：80L/min以上；

- 噪声：≤70dB（A）；

- 储气罐容量30-40L；

5、无油洁净性能符合ISO 8573-1 Class 0级无油标准，罐体内部含银离子涂层。

# 十二、消毒灭菌器

技术参数：

- 适配性：可适配牙科手机等A/B类中空器械；

- 温压与时间参数：灭菌温度在115-138℃，额定工作压力≤2.6Bar，灭菌周期≤30分钟；

- 灭菌器腔体为304不锈钢材质；

- 有超温超压保护、防干烧等安全功能。

# 十三、牙科医疗废水处理设备

技术参数：

- 整体要求：符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），系统可实现自动运行：自动监测污水的有无，进行污水杀菌消毒，将处理过的污水排入下水管；

- 消毒净化参数：杀菌率≥99%，重金属去除率≥60%，出水粪大肠菌群数≤500MPN/L,总余氯≤3mg/L；

3、额定功率：5±2kW；

4、最大污水处理量：≥30L/min；

5、支持牙椅数量：2-5台；

6、噪声：≤50dB（A）；

7、吸程：5m；

# 十四、牙科用高速手机

技术参数：

1、轴承：陶瓷轴承；

2、空载转速(rpm)：≥35万rpm；

3、静态扭矩≥0.8N·cm

4、冷却方式：四点喷水；

5、可耐受134℃高压蒸汽灭菌

6、工作噪声：≤70dB；

# 十五、牙科用低速弯机含水管

技术参数：

1、轴承：陶瓷轴承；

2、弯机可承受最高转速：2万rpm；

3、扭矩：8-12N·cm

4、内置出水，不用接水；

5、弯机径向跳动：≤0.05mm；

6、工作噪声：≤70dB；

7、工作水压：0.2-0.25Mpa；

8、可承受134℃高温高压灭菌；

# 十六、牙科用高速45°仰角手机

技术参数：

1、轴承：陶瓷轴承；

2、转速：30万—45万rpm；径向跳动：跳动度≤15um；

3、角度：45°角机头，机头直径≤11.5mm、高度≤13.6mm

4、喷水方式：三点，水流量：≥90ml/min；

5、工作噪声：≤60dB；

消毒方式：可承受不超过135度高温高压蒸汽灭菌；

# 十七、治疗推车

技术参数：

1、主体材质采用铝·钢·ABS塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2、上部：台面为ABS一次成型，台面上配透明软玻璃；一体化两用ABS扶手护栏，护栏高度70mm；

3、正面：两中抽，抽面高度120mm。内空：430*335*110mm，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉有拉手、可封口插槽式标识牌；

4、左侧悬挂：塑料洗手液支架，小号网篮；

5、右侧悬挂：可旋转锐器桶，ABS双污物桶；

6、底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；

7、具体参数支持定制。

# 十八、护理推车

技术参数
1、主体材质采用铝·钢、ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；
2、上部：台面为ABS一次成型，台面上配透明软玻璃；一体化两用ABS扶手护栏，护栏高度70mm；

3、正面：两中抽，抽面高度120mm。抽屉：430*335*110mm,三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉有拉手，可封口插槽式标识牌；

4、左侧悬挂：双方形污物桶；隐藏式工作台，
5、右侧悬挂：可旋转污物桶，防水污物袋；
6、底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；

7、具体参数支持定制。

# 十九、送药推车

技术参数

- 外形尺寸：长660mm×宽475mm×高880mm，允许+100~150mm

- 主体为304不锈钢材质，板材厚度为≥1.0mm

- 两抽两门、均带锁

- 抽屉内各内置6×8格，每小格不小于60mm×55mm塑料药品盘1个，可插卡

- 承载重量≥40kg

- 脚轮采用万向静音脚轮,推动灵活、具刹车装置

- 整体采用全封闭结构，附锁具

- 支持定制

# 二十、不锈钢病历车

技术参数

1、该产品为双抽双列式设计，上层为2并排双抽屉，下层左右两侧分别可存放30格病历夹；

2、整体以不锈钢制作，板材厚≥0.8mm，经打磨、抛光处理表面光滑；

3、病历车具设锁装置，排架挡锁上后，病历不可以随意抽取；

4、病历车脚轮采用4只3寸聚氨酯万向静音轮，对角刹车；

5、附带适配病历夹100个：病历夹采用ABS材质制作，具有小标签，不锈钢弹簧条。

# 二十一、氧气罐车

技术参数

1、主要材质：不锈钢。可折叠，可载重≥200kg，适用40L氧气瓶。

2、推车的移动功能通过4只脚轮控制，其中3寸脚轮2个，6寸脚轮2个，推动灵活方便。

# 二十二、病床

技术参数

1、产品配置：铝合金护栏、静音万向轮、8公分床垫、防褥疮气垫、杂物架、输液杆；

2、调节范围：背部倾斜度0゜—75゜（±5゜）,腿部倾斜度0゜—45゜（±5゜）；

3、床体静态承载重量：≥250KG；

4、床面板具多孔设计，背部床板升降主轴采用加厚钢管；

5、床底左右前后具备4个引流尿袋挂钩和4个点滴架插孔；

# 二十三、注射椅

技术参数

1、凳架为不锈钢材质，凳面为圆形PP塑料/PU外皮海绵填充材质，带滑轮。

2、整体可升降，升降高度50-60cm。

3、承重≥150kg。

# 二十四、门诊候诊椅

技术参数

1、扶手、地脚:采用冷轧钢，抛光，壁厚≥1.4mm。

2、横梁:采用冷轧钢三角横梁，壁厚≥1.8mm

3、座板、靠背:采用冷轧钢，抛光。壁厚≥1.2mm。带PU垫。

4.规格：三座，长1750mm×宽650mm×780mm

5、支持定制

# 二十五、单门消毒开盖式医疗垃圾箱

技术参数

- 单门带单桶 高800mm×深400mm×宽400mm（±50mm）；

- 整体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；

- 上方开盖，侧面开门。门锁安装钢制锁具；

- 紫外线消毒功能；

- 外观有显眼的“医疗废物”警示贴；

- 支持定制。

# 二十六、双门消毒开盖式医疗垃圾箱

技术参数

1、双门带双桶 高800mm×深400mm×宽800mm（±100mm）；

2、整体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；

3、上方开盖，侧面开门。门锁安装钢制锁具；

4、紫外线消毒功能；

5、外观有显眼的“医疗废物”警示贴；

6、支持定制。

# 二十七、三门消毒开盖式医疗垃圾箱

技术参数

1、三门带三桶 高800mm×深400mm×宽1200mm（±150mm）；

2、整体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；

3、上方开盖，侧面开门。门锁安装钢制锁具；

4、紫外线消毒功能；

5、外观有显眼的“医疗废物”警示贴；

6、支持定制。

# 二十八、单面药盘架

技术参数

1、尺寸：长800mm×宽460mm×2000mm（±100mm）

2、材质：钢制静电喷塑，无异味，钢板厚度≥0.8mm

3、葫芦卡槽，可调卡扣，药盘可平放/斜放，间距可调

4、药盘有钢珠滑轨，可抽拉移动

5、有药品档条、标签贴栏

6、ABS塑料底脚，防地板划伤

7、支持定制

二十九、一连二单面药盘架

技术参数

1、尺寸：长1600mm*宽460mm*高2000mm（±200mm）

2、材质：钢制静电喷塑，无异味，钢板厚度≥0.8mm

3、葫芦卡槽，可调卡扣，药盘可平放/斜放，间距可调

4、药盘有钢珠滑轨，可抽拉移动

5、有药品档条、标签贴栏

6、ABS塑料底脚，防地板划伤

7、支持定制

以上每项参数在评标响应时需提供医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页、厂家证明等各类书面佐证材料。