空气波治疗仪参数要求

1.操作方式：不小于5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作。

2.血液回盈侦测功能：具有。

3.通道数：两路物理通道。

4.充气技术：支持双气囊同时充气。

5.气囊腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道。

6.气囊类型：支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊、手部康复气囊(八腔)。

7.压力范围：0~200mmHg，4级可调。

8.治疗方案：>20种，含专业防栓梯度压力(DVT治疗)方案，手部气囊(KF)专用方案。

9.治疗时间：治疗时间1~99分钟可调，支持不间断治疗方案。

▲10.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，待机时间>20小时。

11.故障自诊断及报警功能：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示。

12.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB。

13.净重：≤3.0Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动。

14.售后服务：国内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线。